**病理取材台招标参数**

**1、取材台主体**

**▲**1.0、规格：≥1500长\*760宽\*2300高（mm）。

**▲**1.1、≥厚度为1.5MM的304不锈钢外壳和厚度为1.5MM的316不锈钢台面。

1.2、配备侧面喷淋系统，冷暖水龙头，全封闭式结构，下排气系统，大功率吸风装置，低噪音。

**▲**1.3、下排风，长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，排风量≥3600m3/h ,全压范围330-550pns，工作风噪﹤50db,风速≥≥0.8m/s，配优质PVC防腐风管。

**2、一体式水槽**

**▲**2.0、水槽深度需≥280MM，放置水流放入水槽时，并附带过滤网装置。

**3、管路粉碎机**

**▲**3.0、管路粉碎机均采用原装进口粉碎机，感应式电机，不锈钢内胆；额定电压：220V，50HZ，≥功率：0.37KW，转速：≥1850r/min，≥容量：1L。

**4、冷热水供应**

4.0、24小时及热式冷热水龙头

**5、负压式抽风装置**

**▲**5.0、离心风机1只，排风量3600m3/h ,全压范围330-550pns，工作风噪﹤50db,风速≥0.8m/s，额定电压：220V，50HZ。

**6、伸缩式水龙头**

内胆为黄铜精制而成，抗氧化，进口高精密度陶瓷阀芯，使用寿命≥50万次。水龙头表面双层电镀，抗老化能力强，双段式调节设计，轻松控制出水状态。

**7、电器部分**

**▲7.0、配备紫外线消毒灯，照明灯，射灯**。其他开关均使用配电器专用开关，使用寿命长，并使用不同颜色区分不用的用途，**配备取材台整体电路控制系统**，变压装置，接地装置，保护使用者的人身安全。

**8、其他**

8.0、配置万向调节摄录固定装置，支持与大体标本摄像系统及病理工作站软件的互联。

**9、选配：**

9.0、高清摄录系统（支持局域网同步观看，视频剪辑，图像抓拍，USB供电，焦距可调）

9.1、洗眼器（台雄品牌，铜质主体，陶瓷阀芯，50万次使用实验）

9.2、活性炭空气净化装置（有效吸附有毒有害气体，防止污染环境，并且保证病理工作者的身体健康）