**惠东县人民医院**

**院内招标文件**

**文件编号：**（**文件编号HDRY-YN-2019-001）**

**采购设备名称：维修配件、医疗设备、医疗器械及紫外线灯管安装等**

 **医学工程部编制**

 **2019年2月15日**

**目 录**

**第一部分 投标邀请函**

**第二部分 采购项目内容**

**第三部分 投标人须知**

**第四部分 合同书格式**

**第五部分 投标文件格式**

**第一部分 投标邀请函**

各（潜在）供应商:

县人民医院彩超维修更换配件、医疗设备、医疗器械及紫外线灯管安装等

将进行院内公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、文件编号：（文件编号HDRY-YN-2019-001）

二、采购设备名称：维修配件、医疗设备、医疗器械及紫外线灯管安装等

三、采购预算：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额/元** | **备 注** |
| 1 | 东芝790腹部探头 | 套 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | **第一包** |
| 2 | 东芝790高频探头 | 套 | 1 | 100000.00 | 100000.00 |
| 3 | GEVIVI E9血管探头 | 套 | 1 | 100000.00 | 100000.00 |
| 4 | 除颤仪 | 套 | 1 | 65400.00 | 65400.00 | **第二包** |
| 5 | 监护仪 | 套 | 1 | 95000.00 | 95000.00 |
| 6 | 有创血压模块 | 个 | 5 | 9800.00 | 49000.00 |
| 7 | 冰毯机 | 套 | 1 | 46950.00 | 46950.00 |
| 8 | 高频电刀 | 套 | 1 | 38000.00 | 38000.00 |
| 9 | 手术器械 | 批 | 1 | 38700.00 | 38700.00 | **第三包** |
| 10 | 安装紫外线灯管 | 批 | 1 | 86166.88 | 86166.88 | **第四包** |

 四、拟参加投标的供应商应当在2019年2月15日起至2019年2月21日（上午08:00-11:30，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到惠东县人民医院人民医院医学工程部办公室报名，招标文件请自行到医院医学工程部办公室索取。

同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

五、投标截止时间：2019年2月21日11时 （北京时间）

六、投标文件送达地点：惠东县平山街道办高桥水县人民医院医学工程部

七、开标评标时间：2019年 2 月21 日15时30分（北京时间）

八、开标评标地点：县人民医院科教楼2楼会议室（时间、地址改变时另行通知）

采购人：惠东县人民医院

联系人：雷先生 电话：0752-8999531 13556229114

联系地址： 惠东县平山街道办高桥水县人民医院 邮编：516300

 惠东县人民医院

 2019-2-15

**第二部分 采购项目内容**

**一、供应商资格**

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、响应供应商应具有独立承担民事责任的能力；

 3、响应供应商应具有良好的商业信誉；

4、响应供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国政府采购网查询结果为准；

6、响应供应商应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）；

7、响应供应商所投货物应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

8、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各招标项目进行分包或转包；

**二、投标人必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，评审小组有权决定是否投标有效。**

**（一）招标项目一览表**

**（二）见投标邀请函**

 **三、投标基本要求**

 1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其投标。

2、本采购项目中标注**▲**号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的投标人将影响综合得分。

3、招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”中“▲”号特殊技术指标，投标人所投产品应当提供厂商说明材料，厂商说明材料包括但不限于下列文件：

**四、采购项目技术参数指标（规格、技术参数、配置）要求：**

**（一）除颤仪技术参数**

1. ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。
2. 整机带电极板、电池的重量≤6kg，支持≥6小时监护。
3. ▲除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性。
4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分≥20档，可通过体外电极板进行能量选择。
5. 除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。
6. 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。
7. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。
8. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。
9. 可选配血氧饱和度监护功能。
10. 可充电锂电池，支持≥200次200J除颤，≥100次360J除颤。
11. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
12. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
13. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。
14. ▲彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
15. ≥50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。
16. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
17. ▲关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。
18. 可在≤-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。
19. ▲符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。
20. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。
21. 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。
22. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受≥0.75m跌落冲击。

**（二）高频电刀技术参数：**

1、环境温度范围：5℃～40℃； 2、相对湿度范围：≤80；

3、大气压力范围：86.0～106.0kPa； 4、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz。

 5、工作频率：416KHz

6、额定输出功率：

a）纯切： 1W～300W（负载800Ω）；

b）混切1： 1W～200W（负载800Ω）；

c）混切2： 1W～100W（负载800Ω）；

d）喷凝： 1W～80W（负载800Ω）；

e）强凝： 1W～120W（负载800Ω）；

f）标准双极：1W～90W（负载200Ω）；

▲7、整机功耗：≤1100VA。（切割功能300W、双极电凝功能90W输出时）

▲8、具有刀笔遥控调节输出功能，配有遥控输出功率刀笔。

# （三）监护仪招标参数

1. ▲产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。
2. 可监测心电、呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压等基础参数，还可选配有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等参数。
3. ≥17英寸LED触摸屏，高清显示。
4. ▲具有机身前后双屏同时显示与观察功能。
5. 支持按键、触摸、飞梭三重操作。
6. 双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。
7. 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。
8. 标配12导ECG测量技术，导联自动识别。
9. ▲≥26种心律失常分析功能。
10. ▲具有ECG波形全屏级联监护功能，可长时间重点观察同一导联波形。
11. 标配全球金标准的Masimo SpO2技术。
12. ▲可显示弱灌注指数（PI），范围0.02 %～20 %，有效反映血氧灌注情况。
13. SpO2具有信号质量指示工具，可直观判断每次脉搏事件的信号质量。
14. 可设置SpO2与NIBP同侧测量模式，减少误报警。
15. NIBP具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。
16. NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。
17. 具有IBP波形叠加功能，便于对比分析。
18. ETCO2支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶。
19. 支持中文手写输入。
20. ▲支持屏幕亮度≥100级可调。
21. 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。
22. 记录仪实时记录时间≥4种可设。
23. 具有快捷键配置菜单，对各区域快捷键分区管理，可灵活选择调换快捷键功能及位置。
24. 在冻结波形界面，可选择≥3项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。
25. 报警集中设置功能，便于管理，操作方便，节省时间。
26. 具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。
27. 报警系统自检功能，可对报警灯光和声音进行自检。
28. 手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。
29. 具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。
30. 具有五种默认科室配置，并可自定义配置。
31. 具有常规界面、大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、列表界面、他床观察界面、全屏≥7导界面、半屏≥7导界面、全屏≥12导界面。
32. 界面动态布局，可以调整波形和参数位置。
33. 支持数据存储功能，存储≥160小时趋势图/表、≥200组报警事件、≥2000组无创血压测量数据、≥48小时全息波形回顾。
34. 具有无主病档自动删除功能和存满删除旧病档功能。
35. 具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。
36. 支持有线/无线混合联网连接监护中央站。

**（四）降温毯功能参数**

1. ▲整机通过电磁兼容（EMC）检测，须提供检验报告；
2. ▲全身体表降温面积≥40%：一台主机可连接头毯，躯干毯，两侧股动脉毯，使得毯面与患者体表接触面积≥40%，显著提高热交换效率；

3、安全要求：执行国家或欧美<< 医用电气设备 基本安全和基本性能的通用要求>> ，优化防泼洒和防火设计；爬电距离和电气间隙统筹考虑高海拔和污染因素；依据可用性工程原理设计加水管仓和防丢失加水管（提供相应的证书）

4、▲TPU材质毯面，低温柔韧性好，耐臭氧消毒，表面抓绒设计，头毯具有成人型，儿童型，新生儿型三种大小，可根据患者头型任意调节。

5、▲水温控制范围：在环境温度10°C ~ 30°C条件下，水箱的温度在3°C ~ 20°C的范围内可调；调节精准精度为± 0.1°C；

6、▲体温设定：体温设定范围30 ~ 38.5°C ，调节精准度 ± 0.1°C

7、降温速率：在环境温度≤23°C条件下，每下降1°C＜60秒 ；

8、采用压缩机制冷方式，制冷量≥2120 W；

9、降温毯主机具有下列功能：

a)水温值设定：实时监测有数字显示；

b)人体温度值设定：实时监测有数字显示；

c)工作状态有指示灯及字符显示；

d)体温传感器故障：有字符及声响提示；

10、低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，配合每分钟≥75升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换；

11、水路连接采用双重防漏快速插头，插拔方便，接驳可靠；

12、毯面温度均匀，毯面温度误差≥3 °C；

13、毯面负重≥100 kg，不得出现破损和毯面内渗漏现象；

14、噪声：降温毯主机运转平稳，其整机噪声＜58 dB；

15、密封性：降温毯循环水的管路密封性应良好，无漏水，滴水现象；

16、控制界面单键操作，简单明了；参数记忆功能保证使用相同参数时，通电即用。

17、三种报警功能：缺水、传感器插头脱离，管路阻塞报警，以声光显示。

**（五）有创血压模块参数**

1、有创血压（选配）：

* 1. ▲支持四通道有创血压监测，支持美国雅培/美代接口、爱德华接口、尤它接口、BD 接口、贝朗接口有创血压附件，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。
	2. 单位：mmHg和kPa可选。
	3. 压力测量范围：

ART：0mmHg～300mmHg（0kPa～40kPa）

PA：-6mmHg～120 mmHg (-0.8kPa～16kPa)

CVP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa)

RAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa）

LAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa)

ICP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa)

P1，P2：**-50mmHg ～ 300mmHg**(-6.6kPa ～40kPa)

* 1. ▲分辨率：1mmHg 或0.1kPa
	2. ▲精度：±1mmHg
	3. 各通道具有独立较零功能。

**（六）器械参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 1 | 弯剪刀 | ▲硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2▲粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌▲剪刀刃口锋利，能剪切≥8层≥21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 |
| 2 | 弯分离钳 | ▲硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2▲粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌夹持力：≥15N。功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持≥2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 |
| 3 | 无损伤抓钳 | ▲硬度：头部300HV0.2~600HV0.2▲粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌夹持力：≥15N。功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持≥2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 |
| 4 | 持针钳（自动复位） | ▲钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2▲粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌夹持力：≥15N。功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。 |
| 5 | 电钩 | ▲尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌功能及用途： 电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象。 |
| 6 | 冲吸器 | ▲粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌换向开关可靠，转动部位旋转灵活，能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象，联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱落或堆焊现象。 |
| 7 | 穿刺器（磁性片阀） | ▲器械通道宽度：Φ10.5±0.2 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um▲穿刺针针头锋利，在≥100N力作用下能顺利进入腹腔，其刃边无臼口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经≥4kPa气压，冒出的气泡≤20个。穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 |
| 8 | 穿刺器（磁性片阀） | ▲器械通道宽度：Φ5.5±0.2 针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um穿刺针针头锋利，在≥100N力作用下能顺利进入腹腔，其刃边无臼口、缺口和毛刺等缺陷。▲穿刺套管和穿刺针的最大配合间隙为0.2mm，穿刺器的阻气阀有良好的阻气性能，经≥4kPa气压，冒出的气泡≤20个。穿刺器表面处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 |

(七、八）、紫外线灯管安装及彩超维修更换探头相关参数到医学工程部索取。

（1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

（2）能证实产品技术、配置参数的证明材料（包括：①能体现投标技术参数的厂商的中文说明书或彩页或厂家主要技术参数说明函等；或②厂商针对本项目的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址。以上文件均需加盖厂商或投标人公章）。

4、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于招标文件中的参考技术参数,至少应提供对主要技术参数的投标证明材料。

5、投标人须提供独立的 “投标报价单”一份和“投标文件”四份，并独立密封提交，否则其投标将被拒绝。所有复印资料应清晰，如因资料不清晰产生的废标或扣分等后果由投标人自行负责。

**五、采购项目商务要求**

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。**如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与医院的任何采买活动。**

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见投标邀请函。

★4、报价要求：报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

报价具体格式见投标文件报价表。

5、交货时间和地点：合同签订后 7 天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

★6、质保期：产品质量保证（修）期为至少**壹**年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。

7、验收要求：

按供货要求事项进行验收。

8、售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障。保修期至少为一年，质保期从产品验收合格之日起计算。

（2）如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：2小时以内，维修工程师应在48小时内到现场维修并排除故障。

（3）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采购方使用人员能独立正常操作使用为止。

9、付款期限及方式：

产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）1个月内支付40%，余下60%一年内付清。支付方式采用银行转账支付。

10、履约考评：履约考评，履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，将每次考评低于80分者进行质保金2%的罚没，并要求整改，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚5%质保金，并终止合同，纳入黑名单管理。

11、违约责任

（1）卖方不能交货的，买方不向卖方付款。卖方应向买方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

（2）卖方所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，买方有权拒绝收货，由卖方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

（3）卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向买方偿付每日千分之五的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

**注：投标人必须满足上述商务条款中加**★**号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效投标处理。**

**同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。**

**第三部分 投标人须知**

**一、说 明**

 1、适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

 2、“采购人”是指：**惠东县人民医院。**

 3、合格的投标人是指符合以下条件的：

（1）符合招标文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格预审并通过；

 4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

 5、合格的货物和服务：

 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

 “服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

**投标人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价50%的，评审小组有权要求投标人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评审小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的投标人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。**

 **如出现两家及以上报价差异巨大（原则上为低于预算价50%的或成倍数下降的），评审小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理，有权否决招标评审项目的预算价并要求重新审计。**

7、无效报价的认定

 （1）报价文件没有有效签署的；

 （2）报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

 （3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而投标响应供应商又不能作出合理说明的；

 （4）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

 （5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

 （6）评审小组认为本次报价不响应招标文件实质性要求的；

 （7）其它评审小组一致认为应作为无效报价的。

**8、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：**

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

 **9、投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：**

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

**（6）投标文件或报价文件中的签名代签或冒签的；**

**（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。**

**10、“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可偏离，负偏离将导致技术分不得分，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响投标人的技术得分。**

**11、投标文件自投标文件接收截止时点起，三个月内有效。**

**12、以下情形，拒收投标文件：**

（1）逾期送达；

（2）未按招标文件要求密封。

 **13、有下列情形，评审小组将否决其投标：**

（1）投标文件未经投标单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，招标文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于招标最高投标限价的；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的，评审小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）投标文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

**14、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：**

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在招标采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招投标文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

 （18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

15、投标人在响应招标文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改招标文件的招标技术、商务等要求的将导致评审小组拒绝其投标。

 **二、招标文件**

 1、 招标文件主要由1) 投标邀请书；2) 采购项目内容；3) 投标人须知；4) 合同书格式；5) 投标文件格式 ；6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

 2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

 3、招标文件的澄清

 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间二天前通知惠东县人民医院监察小组。监察小组将对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

**4、投标人应在收到招标文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对招标文件内容的质疑。**

**5、要求响应人报名后应参加投标，报名后不投标的应在投标截止日前一天前致函我院招标管理办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。**

 6、招标文件的修改，在投标截止时间三天前，无论出于何种原因，招标管理办公室可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有已登记报名投标的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院招标管理办公室确认。为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有已登记报名的潜在投标人。

  **三、投标文件的编制和数量**

 1、投标人提交的投标文件以及投标人与我院招标管理办公室就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

 2、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

 3、投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

 4、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

5、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标管理办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

 6、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

 7、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

 8、投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

 9、**投标文件应编制一式四份密封在同一个文件袋内，报价单一份另外单独封装**，**投标的截止时点为2019年2月20日11:30，超过截止时点后的投标视为无效投标。**

 **四、投标文件的递交**

 1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、文件编号、包号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

 2、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

 3、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

 **五、开标、评标和定标**

 **（一）开标**

 1、招标管理办公室在本招标书规定的日期、时间和地点组织开标。**参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求被授权人亲自前来投标。确因不可抗拒之原因，委托他人前来投标的，应出具委托书（必须双方手写签名，未手写无效），如无委托书，按投标无效处理。**

 **投标人不参加现场开标的，视为无条件认同开标现场结果。**

 2、各投标人验视文件的密封性完好无异议后，由招标管理办公室工作人员在监督人员的监督下于现场宣读各投标人货物名称、投标价格等实质内容，各投标人签名确认，一旦签名确认各投标人不得再对开标现场提出异议，否则按恶意竞争及恶意诋毁论处，将被取消资格。

 **（二）评审小组的组成**

 1、评审小组按医院的规定由招标领导小组和申购科室组成。评审小组在医院招标监督小组代表的监督下本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内招投标实施细则和招标文件的要求进行评审及推荐中标人。

 2、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

 **（三）定 标**

 1、评审小组认为招标文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标办说明情况。

 2、评审小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提交书面评标报告，按照得分由高到低的优选顺序对投标供应商进行排名。

3、评审小组按照评审标准在评标报告中确定排名第一的投标人为中标供应商，并在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

 4、中标供应商确定、公示无异议后，我院招标管理办公室发出中标通知书。中标供应商无正当理由不履行政府采购合同或放弃中标的，采购人可以确定排名第二的投标人为中标供应商或者重新招标。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

 5、凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交涉监管部门依法处理。

 （1）提供虚假材料谋取中标；

 （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

 （3）与采购人、其他供应商或者招标工作人员恶意串通；

 （4）向采购人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

 （5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

 （6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

 （7）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

 （8）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

 （9）将采购合同转包；

 （10）提供假冒伪劣产品；

 （11）擅自变更、中止或者终止采购合同；

 （12）有法律、法规规定的其他损害招标采购机构利益和社会公共利益情形的。

 **六、评标方法、步骤及标准**

根据招标投标相关法规确定以下评标方法、步骤及标准：

 **（一）评标方法**

 本次评标采用**综合评分法**。评审小组依据投标证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审,按评审综合得分由高到低确定中标供应商。

 **(二)评标步骤**

**1、宣读评审纪律。**

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，招标办工作人员在评审开始前宣读评标纪律及招标文件说明。

2、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评审专家回避情形 |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 评审小组中，同一任职科室评审专家超过二名的； |
| 7 | 参与招标文件或进口产品论证的（不含采购人代表）； |
| 8 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响政府采购活动依法进行的利害关系； |
| 9 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

 **3、推荐评审小组组长**

评标组按照少数服从多数的原则推荐组长。评审小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

**4、投标文件的资格性、符合性审查**

资格性、符合性审查内容主要为对投标文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和投标人的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按投标无效处理。只有资格性符合性全部审查合格才能进入后续评审。

|  |  |
| --- | --- |
| **评审内容** | **招标/采购文件要求** |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或负责人；必须具备招标设备的经营资格，且在招标办登记报名投标；并满足供应商资格条件（公司、厂家证照、产品相关注册证/备案证等）。 |
| 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺书、近三年无违法违纪声明函）。 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |
|  在经营范围内报价，报价方案唯一确定 |
| 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
| 技术服务要求评审 | 实质性（“★”项）技术服务条款是否全部完全响应 |
| 备注 | 投标文件至少一份为原件正本 |

**5、投标文件的比较和评价**

评审小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

 评审小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的投标资料等进行评审，并

填写相关表格。

|  |
| --- |
| **评审标准** |
| 评审项目 | 评议内容 | 分值100 | 评分细则 |
| 信誉 | 诚信投标承诺 | 10 | 提供诚信投标承诺书，信誉得分=(在我院既往履约服务半年诚信量化评分/100)\*10分。没有提供诚信投标承诺书，信誉分整项得0分。注：在我院服务的供应商量化评分按承办部门的半年量化评价得分，未在我院参加过招投标或服务过的投标人默认其诚信量化评分为满分100； |
| 商务 | 质保期限的响应 | 6 | 由评委对各投标人的货物的质保期限说明进行评议及打分。质保期限符合招标文件要求，质保期限承诺壹年得2分，在此基础上每增加壹年加2分，加完为止；承诺不足一年或没有承诺及没有说明不得分。 |
| 售后服务承诺书/方案 | 5 | 提供售后服务承诺书/服务方案且承诺书/方案清晰,对应维保年限、维修响应时间、配件供应、培训计划等明确承诺得4-5分；提供售后服务承诺书/方案且对应承诺但不够清晰得2-3分；仅提供售后服务承诺书/方案方案不清晰且未对应承诺只得1分；未提供服务承诺书/服务方案得0分； |
| 现场维修响应时间 | 4 | 承诺设备故障工程师**到达现场**维修响应时间≤2小时得4分；≤8小时得3分，≤24小时得2分，≤48小时得1分,48小时外及没有说明现场维修响应时间得0分。 |
| 技术 | 标“▲”的重要技术参数响应情况 | 36 | 技术参数标“▲”的重要技术指标，一个负偏离减3分，一般参数一个负偏离扣1分。提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等能证明所投产品重要技术参数能满足或达到招标要求的证明材料，**不能出具材料证明主要投标技术参数符合招标要求的视为不满足则该项不得分**，原件备查。 |
| 配置响应情况 | 5 | 完全响应且有优化（正偏离）得5分，完全响应（无偏离）为良得3分，不完全响应（负偏离）得0分。 |
| 价格 | 报价情况 | 30 | 价格采用低价优先计算法，满足招标文件要求且投标价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其余投标价=（评标基准价/投标报价）\*30 |
| 品牌 | 品牌支持 | 2 | 支持国货，国产品牌得2分，中外合资品牌得1分，进口品牌不得分。 |
| 标书 | 标书的响应及编制 | 2 | 响应程度高或文件编制好得2分，响应程度低或文件编制良得1分，差得0分。 |

**6、确定中标供应商**

评审小组出具书面的评标报告，按照投标人的综合得分由高到低的顺序对投标供应商进行排名，并确定中标供应商。

对中标候选人的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，评审小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求投标人提供相关证明材料等。

 **七、废标条件与处理**

在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

 （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

 （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

 （三）投标人的报价均超过了采购预算；

 （四）因重大变故，采购任务取消的；

 （五）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

 **八、公 示**

 1、评标完成确定中标人后，招标管理办公室发布中标公告。

 2、中标公告时间截止未收到投诉或者异议,招标管理办公室发放中标通知书。

 **九、质 疑**

 1、供应商提出的询问或者质疑，由我院招标管理办公室受理，并进行答疑等相关工作。

对招标文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、招标办受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，应当终止投诉处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

 **十、 合同的订立和履行**

 1、合同的订立

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同。**未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中标/成交资格。**

 2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报招投标管理小组审批。

**第四部分 合同书范本格式**

**买 卖 合 同**

 合同编号:

甲方（买方）：惠东县人民医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中标通知书（文件编号：)》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购买乙方出售的以下产品。

 **第一条 产品名称、规格型号、数量、价款**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配置见附件一 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  元整 |  | 　 |

以上价款为到达惠东县人民医院价格，包含包装费、仓储费、运输费、保险费、卸货费、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等。

 **第二条 权利保证**

乙方应保证出卖给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

 **第三条 产品质量**

（一）乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求，无缺陷。

 **第四条 交付和验收**

（一）交货时间和地点：合同签订后 柒 天内，乙方负责将产品运送至甲方指定的院区，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

（二）验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用 壹 个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后 拾个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如甲方不组织验收，又未向乙方提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定。

（三）验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若乙方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关单证、完税凭证、商检检验证明等资料原件给甲方审计和采购部门核查。

2、质量符合国家、行业等有关标准，符合招标文件、投标文件及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准的要求。

 **第五条 技术培训**

乙方免费负责为甲方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至甲方使用人员能独立正常操作使用为止。

 **第六条 后续服务**

产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，乙方负责免费保修，所有费用由乙方承担。本合同产品质量保证（修）期为 壹 年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算，乙方维修人员在接到维修通知后24小时内响应到现场维修。产品质量保证（修）期限届满后，乙方继续对产品提供维护的，具体事项另行商定。

 **第七条 付款期限和方式**

1、产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告） 壹 个月内甲方向乙方支付合同总价的百分之四十（免息），余下百分之六十（免息）按一年四个季度平均拨付；

2、维修及工程付款：完成维修或工程完工后，验收合格后30个工作日内付95%（免息），余下5%（免息）作保质金，保修结束后付清。

3、支付方式采用银行转账支付。

4、中标方中标后提供买方所需无偿服务或再次下调价格的，付款方式双方可商量调整，最优费付款方式只能验收合格后30个工作日内付95%（免息），余下5%（免息）作保质金。

**第八条** 履约考评，履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，将每次考评低于80分者进行质保金2%的罚没，并要求整改，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚5%质保金，并终止合同，纳入黑名单管理。

**第九条 违约责任**

（一）乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

2、乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

（二）甲方的违约责任：

1、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的百分之二十的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按照银行同期贷款利率向乙方偿付逾期付款的违约金。

 **第十条 不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

 **第十一条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果符合合同规定的鉴定费用由甲方承担，鉴定结果不符合合同规定的鉴定费用由乙方承担。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

 **第十二条 其它事项**

由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。

 **第十三条 组成本合同的文件及优先解释顺序**

1、本合同文本，2、中标通知书，3、招标文件4、投标文件。本合同仅适用于中华人民共和国法律、法规、规章条例。

第十四条 合同生效

本合同自甲乙双方签章之日起生效。本合同（盖有惠东县人民医院）壹式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托人： | 委托代理人： |
|  | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：惠东县人民医院 |  |
| 地址： | 地址： |
|  | 电话： 邮编： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

**第五部分 投标文件格式**

一、供应商应提供有效的公司资质、厂家资质（含医疗器械生产许可证）、业务代表授权书、医疗器械注册证（如无，应出具相关行政主管部门的说明）等。

二、投标文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为无效投标文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效投标文件。

三、 投标人必须按照以下顺序进行投标书**编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记**，文件袋必须贴封条密封盖章，注明投标包号和投标产品名称，**一式四份**；**《报价单》单独一份另外封装，注明投标包号和投标产品名称。**

四、投标文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按投标无效处理；投标人因投标文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

**投标文件格式如下：**

**投 标 文 件**

**维修配件、医疗设备、医疗器械及紫外线灯管安装等 设备院内公开招标**

 **文件编号：** （文件编号HDRY-YN-2019- 001）

 **投标包号 ：**

 **投标设备名称：**

**投标供应商： 公章**

**年 月 日**

##

##

## 1 资格性/符合性自查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人或负责人；具备招标设备的经营资格，且在招标机构登记报名投标；并满足供应商资格条件（公司、厂家证照、产品相关注册证/备案证）。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺函、近三年无违法违纪声明函） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 报价要求 | 在经营范围内报价,报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**2 评审项目投标/响应资料表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审分项****（评分标准）** | **评审内容** | **证明文件** |
| 信誉 | 诚信投标承诺书 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 商务 | 质保期限的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 售后服务承诺书/方案 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 到达现场维修响应时间 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 技术 | 标“▲”的主要(重要)技术参数/一般技术（参数）响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 配置响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格计算方法：价格采用低价优先计算法，满足招标文件要求且投标价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其余投标价=（评标基准价/投标报价）\*30。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 3 资格性文件

#### 3.1 投标/响应函

惠东县人民医院：

依据贵方采购项目名称 的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.**我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。**

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

 5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

**（1）法定代表人/负责人资格证明书**

致：惠东县人民医院：

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件**。**

  **(为避免废标，请供应商务必提供本附件)**



**（2）法定代表人/负责人授权委托书**

致：惠东县人民医院：

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

 。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

 联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件**。**

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。



**3．3关于资格的声明函**

致：惠东县人民医院：

 关于贵方采购项目名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_文件编号： 包(组)号： ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

 ……

（相关资质及证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 4 商务部分

#### 4.1投标人/响应供应商综合概况

**4.1.1投标人/响应供应商情况介绍表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
| 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
| 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
| 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入（万元） | 收入总额（万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**4.1.2 供货渠道与合作机构情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分项** | **基 本 情 况** | **联系人/联系电话/传真** |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称：地 址：销售负责人： | 姓名：电话：传真： |
| 关键设备合法来源渠道（1） | 产品名称： 制造/供应商：生产地： 经销总代理：销售负责人：产品介绍和报价的权威网站：产品合法来源验证查询专线：售后服务管理验证查询专线： | 姓名：电话：传真： |
| 关键设备合法来源渠道（2） | 产品名称： 制造/供应商：生产地： 经销总代理：销售负责人：产品介绍和报价的权威网站：产品合法来源验证查询专线：售后服务管理验证查询专线： | 姓名：电话：传真： |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称：地 址：负 责 人：服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名：电话：传真： |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**4.1.3 所投项目业绩介绍（单页）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **项目名称及合同金额（万元）** | **所投设备的中标价格** | **竣工时间** | **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**4.1.4 其它必需重要事项说明及承诺(单页)**

1、参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

**近三年投标活动中无重大违法违规声明函**

致：惠东县人民医院

本人以 公司名称 法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

2、诚信投标承诺书。

**诚信投标承诺书(单页)**

致：惠东县人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招投标采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开招标采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**4.2商务条款响应**

**4.2.1 实质性响应商务条款**

|  |
| --- |
| 实质性（“**★**”项）商务条款响应表 |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 | 权利保证 | 保证产品或产品任何部分非他人所有，保证未有任何侵权。 |  |  |  |
| 2 | 产品质量 | 符合官方标准，原厂合格全新完整正品（包括零部件） |  |  |  |
| 3 | 单证齐全 | 产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；或进口的原生地证明、进口报关资料、商检证明。 |  |  |  |
| 4 | 保证全新产品 | 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 |  |  |  |
| 5 | 质保期 | 产品质量保证（修）期为 至少**壹年**，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。 |  |  |  |
| 6 | 报价要求 | 报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价不得高于其预算价。 |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，**如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。**标“**★**”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 4.2.2 一般商务条款响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
|  4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 产品**质保期≧1**年，保修期满后每年免费检修一次。 |  |  | （写明质保年限） |
| 11 | 故障报修的**响应**时间≤2小时，维修工程师应在≤48小时**到现场**维修并排除故障。 |  |  |  |
| 12 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |

注： 1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般商务条款逐条响应。**如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。**请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 4.3售后服务方案（或承诺书）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 4.4 厂家售后服务承诺书（可选）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 5 技术部分

#### 5.1货物说明一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能彩页或说明书（中文）、图片、简介等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**5.2 技术参数响应表（单页、分包填写）**

**5.2.1 实质性技术（“★”项）条款响应表**

|  |
| --- |
| 实质性技术（“★”项）条款响应表 |
| 序号 | 名称 | 招标技术参数/要求 | 投标技术参数（填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件中的技术参数的“★”项内容逐条响应。**如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。**“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。招标技术参数/要求必须按照招标文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2、投标人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或说明原件，如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**5.2.2 标“▲”重要参数项/一般技术（参数）条款响应表（请对应标记“▲”）**

|  |
| --- |
| 一般技术（参数）条款响应表 |
| 序号 | 名称 | 招标技术参数/要求 | 投标技术参数（填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。**如有缺漏项视同不符合对应技术条款要求**。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。招标技术参数/要求必须按照招标文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

 2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或说明原件，如构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**5.3配置响应表（单页）**

|  |
| --- |
| 配置响应表 |
| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 价格 | 响应情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |
| 选购件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

 1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“配置要求”的内容逐条响应。**如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。**

 2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**5.4原厂产品彩页（含参数）或厂家提供的技术参数说明函或可以说明技术参数的厂家的产品说明书**

（必须提供至少一份原件）

## 6 价格部分

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价/万元 | 数量 | 总价/万元 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用,**注意报价单位**。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日